-p12-

Vergelijkende test: braillenotitieblokken (Uitgevoerd in het Technisch

Onderzoekscentrum van Visio-Nl.)

Paul Snijders Blok

Ton Verhulst

Herv Eeckman

Notitieblokken zijn bestemd om overal snel, vrijwel geluidloos en zonder

veel sjouwen in braille aantekeningen te maken. Ze zijn te onderscheiden in

eenvoudige en luxe notitieblokken.

Eenvoudige notitieblokken zijn kleine, lichte apparaten met een

brailletoetsenbord, waarmee de tekst niet of nauwelijks teruggelezen of

gewijzigd kan worden. De aantekeningen worden elektronisch opgeslagen en

kunnen daarna worden afgedrukt op een printer. Voor het teruglezen en

corrigeren moet de tekst overgezonden worden naar een Personal Computer

(PC) met een brailleleesregel of spraaksysteem en een tekstverwerker. De

prijs ligt tussen de 20.000 en de 40.000 BEF (tussen de 1.000 en de 2.000

NLG).

Luxe notitieblokken zijn iets groter en zwaarder. Hiermee kunnen de

aantekeningen wel goed teruggelezen worden door middel van braille of

spraak. Het wijzigen van de teksten is in ruime mate mogelijk met behulp

van een ingebouwde tekstverwerker. Dikwijls zijn er nog extra

mogelijkheden. In principe is dus geen PC nodig. De prijs ligt tussen de

100.000 en de 300.000 BEF (tussen de 5.000 en de 15.000 NLG).

1. Eenvoudige notitietoestellen

Beoordeeld zijn de Pocketbrailler (Insight Electronics), de Microbrailler

(Spits), de Elobox (Blista-EHG) en de Brailbloc Basic (Sensotec C.V.). De

Brailbloc zit eigenlijk tussen een eenvoudig en een luxe notitieblok in.

Gekozen is om de Brailblok Basic in deze paragraaf te bespreken, terwijl de

Brailbloc Plus bij de luxe toestellen ondergebracht werd. De Brailcorder

werd niet beoordeeld omdat deze nog steeds niet in produktie is.

1.1. De Pocketbrailler

* Algemene kenmerken

De pocketbrailler is het kleinste en lichtste notitieblok. Het meet

slechts 14 x 9 x 3 cm en weegt 210 gram. Het werkgeheugen is 32 Kbytes,

wat overeenkomt met ongeveer 30 braille- of 10 zwartschriftpagina's. Er

is geen mogelijkheid om de aantekeningen terug te lezen. Bij het

inschakelen van het toestel maakt een pieptoon duidelijk dat de

batterijen nog voldoende geladen zijn. Het opladen van de batterijen

gebeurt door de Pocketbrailler aan te sluiten op een PC.

* Werken met teksten

Het is niet nodig het geheugen in blokken van vaste lengte in te delen.

Voordelen hiervan zijn dat men lange en korte teksten kan schrijven en

het geheugen optimaal kan benutten. Er zijn slechts twee

correctiemogelijkheden (wis het laatste woord en vervang het laatste

karakter). Tussenvoegen van tekst is niet mogelijk. Er is maar n lay-

out mogelijkheid (nieuwe regel).

* Gebruikersvriendelijkheid

De toetsen zijn klein en de punten 2 en 3 liggen vrij dicht bij de

connector. De toetsen steken weinig boven het oppervlak uit. Bij gebruik

van de spatietoets kan men last hebben van de opstaande voorrand. Er is

n functietoets, die niet makkelijk bereikbaar is. De spatietoets dient

tevens voor het vormen van hoofdletters. Accentletters kunnen niet

gemaakt worden. Het is jammer dat er nog geen brailletabel beschikbaar is

om het officile zespunts braille te schrijven. Men moet schrijven

volgens de Amerikaanse of Duitse tabel. Dat is afwijkend van bijvoorbeeld

een brailleschrijfmachine.

* Aansluitingen

Enkel de volledige geheugeninhoud van de Pocketbrailler kan rechtstreeks

naar een printer worden gestuurd. Er kunnen geen extra lay-out

instrukties meegegeven worden. Het overzenden naar een PC gaat eenvoudig.

Men kan evenwel alleen de hele geheugeninhoud doorsturen.

* Toetsenbord

Om de Pocketbrailler als toetsenbord van een PC te gebruiken, moet op de

PC een programma opgestart worden. De mogelijkheden van de Pocketbrailler

als toetsenbord zijn daarenboven zeer beperkt. Hoofdletters en

accenttekens zijn niet te maken. De funktie- en combinatietoetsen kunnen

niet gesimuleerd worden. Als het toetsenbordprogramma aktief is mag

bovendien het PC toetsenbord niet gebruikt worden. Ook de cursor routing

van de Alva brailleleesregel zal in dit geval niet werken.

* Conclusie

Dit toestel is alleen geschikt voor het nemen van nota's. Voor teruglezen

en corrigeren van de notities is een PC nodig. De simulatie van een PC-

toetsenbord is beperkt.

1.2. De Microbrailler

* Algemene kenmerken

De Microbrailler is vrij fors uitgevoerd. Het meet 20 x 11 x 4 cm en

weegt 525 gram. Het werkgeheugen bedraagt 39 Kbytes. Er is geen

mogelijkheid om de aantekeningen terug te lezen of te verbeteren. Per

aanslag kan men desgewenst een "klik" laten meeklinken, maar in een

ietwat rumoerige omgeving is dit geluid te zacht. Om te weten of het

toestel nog werkt kan men de pieptoon van de funktietoets gebruiken.

* Werken met teksten

Het is niet nodig het geheugen in blokken van vaste grootte in te delen.

Men kan dus lange en korte teksten schrijven en het geheugen optimaal

benutten. Hoewel men niet terug kan lezen, kan men tijdens het tikken

toch wel corrigeren, want er zijn instructies als: wis karakter / wis een

woord / wis een hele zin. De Microbrailler kent een groot aantal lay-out

instrukties.

* Gebruikersvriendelijkheid

De toetsen steken voldoende boven het oppervlak uit, maar zijn tamelijk

klein en met name punt 1 en punt 4 zijn niet voor alle handen optimaal

geplaatst. Boven de spatietoets is een even brede funktietoets, die zo

dicht bij de spatie ligt dat afzonderlijke bediening met de duim lastig

kan zijn. De commando struktuur is vrij logisch met behulp van de

funktietoets plus n tot drie tekens. Geluidssignalen worden gebruikt

voor fouten en meldingen, zoals hoeveel geheugen er nog vrij is. Wat

braille betreft is de Microbrailler zeer vriendelijk. Men kan typen

volgens de normale nederlandse brailletabel, dus met gebruikmaking van

cijfer-, hoofdletter- en permanent hoofdletterteken. Slechts een paar

tekens wijken af. De accentletters kunnen volgens het normale braille-

alfabet worden gemaakt en er zijn combinaties voor tekens als: akkolade,

dakje, dollar,... Met behulp van de funktietoets kan men zelfs typen

volgens de regels van braille graad 1.

* Aansluitingen

De Microbrailler kan tekst naar een printer sturen. Er kunnen geen extra

lay-out commando's worden meegegeven. Het overzenden naar een PC gaat

gemakkelijk met een bijhorend verzendprogramma. Sterk is dat ook

gespecifieerde blokken overgezonden kunnen worden, maar dit kan helaas

alleen met behulp van een speciaal programma.

* Toetsenbord

De Microbrailler kan het gewone toetsenbord volledig vervangen. Er zijn

alternatieven voor de functie- en combinatietoetsen. Bovendien kan men de

toetsen van het PC-toetsenbord tegelijkertijd gebruiken. Ook de cusor

routing van de Alva brailleleesregel blijft functioneren. Via een apart

hulpprogramma op de PC kan men weten welke code voor een vreemd teken

vereist is.

* Conclusie

De Microbrailler is een goed notitieblok met veel lay-out instrukties. De

toetsen liggen niet optimaal, maar meestal went dat. Het over-zenden gaat

eenvoudig en hij kan een PC-toetsenbord goed vervangen.

1.3. De Elobox

* Algemene kenmerken

De Elobox hoort qua formaat in het midden. Hij meet 22 x 12 x 3 cm en

weegt 550 gram. Het werkgeheugen bedraagt 64 Kbytes. Men kan de notities

hoorbaar uitlezen, doordat de tekst kan worden gespeld. De batterijen

worden opgeladen met behulp van een adapter.

* Uitlezen

Er is geen nederlandse spelling. Bij de vorige versie waren meerdere

talen mogelijk, waaronder frans. In de nieuwe versie is helaas alleen nog

duits verkrijgbaar (bij instelling op andere talen treden de raarste

fouten op). Het spellend lezen vereist veel concentratie, de

verstaanbaarheid is matig en het gaat langzaam. Als men over een PC met

leesregel of spraak beschikt, waarmee gecorrigeerd kan worden, dan zal

men het spellend uitlezen zelden benutten. Het is ook mogelijk om de

Elobox tijdens het typen te laten spellen. Meestal vertraagt dit het

tempo heel sterk. Toch kan het soms handig zijn, bijvoorbeeld bij

telefoonnummers en getallen of bij het aanleren van braille. Zeer

onvriendelijk is dat de extended ASCII tekens uitgesproken worden als

hexadecimale waarden.

* Werken met teksten

Het geheugen is ingedeeld in pagina's met een vast aantal regels per

pagina en tekens per regel. Deze waarden zijn op voorhand zelf in te

stellen. Nadeel is dat elke pagina even groot is en dat de regellengte

vast is. Voordeel is dat men de cursor overal heen kan sturen en zodoende

iets op pagina 2, regel 5 kan teruglezen als men al op pagina 10 aan het

typen is. Sterk is de zoekfunktie waarmee in het hele geheugen naar een

letter- of cijferreeks gezocht kan worden. Ook kan naar een aantal

markeringen worden gesprongen. Een nadeel van de Elobox is dat men

eigenlijk niet kan corrigeren. De enige mogelijkheid is de cursor terug

te zetten en de getypte tekst te overschrijven. Er zijn voldoende

instrukties om een goede lay-out te maken.

* Gebruikersvriendelijkheid

De toetsen zijn langwerpig en prettig te bedienen. Ze steken voldoende

boven het oppervlak uit. Er zijn vier funktietoetsen, die goed bereikbaar

zijn. De commando-struktuur is logisch en eenvoudig. Wat braille betreft

is de Elobox zeer vriendelijk, want men kan hem bedienen zoals een gewone

brailleschrijfmachine. Cijfer- en hoofdlettertekens bijvoorbeeld, worden

gevormd volgens de nederlandse brailletabel.

* Aansluitingen

Met behulp van twee markeringen kan men zelf bepalen welk deel van het

geheugen naar een printer of PC wordt gestuurd. Er kunnen geen extra lay-

out instrukties worden meegegeven. De Elobox is ontwikkeld in combinatie

met de Elotype, een elektronische brailleschrijfmachine. De inhoud van de

Elobox kan makkelijk worden overgestuurd naar de Elotype en in braille

worden afgedrukt. Het programma om tekst naar de PC te zenden is nogal

omslachtig.

* Toetsenbord

De Elobox kan het toetsenbord van een PC niet vervangen.

* Conclusie

Dit is een degelijk en gebruikersvriendelijk apparaat. Teruglezen gaat

matig. De Elobox en de Elotype vormen een praktische combinatie.

1.4. De Brailbloc Basic

* Algemene kenmerken

De Brailbloc meet 24 x 16 x 3 cm en weegt 900 gram. Hij heeft een

werkgeheugen van maar liefst 128 Kbytes. Evenals de Elobox heeft de

Brailbloc een spellende spraakuitvoer. Voor de instrukties zijn er

volledige spraakboodschappen. De batterijen worden opgeladen met behulp

van een adapter.

* Uitlezen

De inhoud van het geheugen kan gespeld worden. Net als bij de Elobox zal

deze laatstgenoemde funktie meestal niet gebruikt worden, maar het kan in

sommige situaties handig zijn, bijvoorbeeld bij het controleren van

getallen. Soms wordt een raar geluid waargenomen.

* Werken met teksten

In het geheugen worden de diverse teksten bewaard met een bestandsnaam.

Het grote voordeel is dat men niet vastzit aan blokken van vaste grootte

en dat dankzij de bestandsnaam elke tekst apart makkelijk kan worden

gewist, afgedrukt en overgezonden. Er zijn veel mogelijkheden om de

cursor te verplaatsen. Met de Brailbloc is

volwaardig tekstverwerken mogelijk, inclusief het tussenvoegen, het

wissen van kleine en grote stukken tekst en het verplaatsen en copiren

van blokken. Hij scoort hoog in lay-out instrukties, die zowel van

tevoren als achteraf instelbaar zijn. Zo zijn fraaie brieven te

produceren zonder PC, met als sterk punt een apart instelbare lay-out

voor zwartschrift en voor braille.

* Gebruikersvriendelijkheid

De grootte en ligging van de toetsen garanderen een uitstekende

bediening. Prettig is dat men instrukties kan geven, zowel via menu's als

via rechtstreekse commando's. Het apparaat biedt wat braille betreft

uitstekende mogelijkheden. Men kan tikken zoals op een

brailleschrijfmachine en de brailbloc zorgt voor omzetting naar

zwartschrift. De brailleregels voor zowel graad 0 als graad 1 worden

ondersteund. Het is als enig notitietoestel standaard voorzien van een

brailletabel voor wis-kunde, net als de Braildec. Ook invoer in achtpunts

braille is mogelijk.

* Aansluitingen

De Brailbloc kan zowel een braille- als een zwartschriftprinter

rechtstreeks aansturen. Diverse braille- en zwartschriftprinters worden

ondersteund. Het overzenden naar een PC gaat makkelijk, mede door het

werken met bestanden. Het communicatieprogramma werkt eenvoudig. Als

extra's heeft de Brailblok een Centronics- en RS-232-connector en een

oortelefoontje.

* Toetsenbord

De Brailbloc kan het PC-toetsenbord bijna volledig vervangen.

* Conclusie

De Brailbloc is een meer dan eenvoudig notitieblok. De mogelijkheden zijn

zeer uitgebreid. De prijs is een stuk hoger dan de andere eenvoudige

notitieblokken. De uitleesmogelijkheden zijn zeer beperkt.

1.5. Tabel

De volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de bovenstaande

beschrijvingen.

--------------------------------------------------------------------------

Pocketbrailler

* Algemeen

- Prijs in Nederland: 1.350 NLG

- Afmetingen: 14 x 9 x 3 cm

- Gewicht: 210 g

- Gebruikersgeheugen: 32 Kbytes

* Funkties

- Uitlezen van het geheugen: Nee

- Brailleklavier funktie voor PC: Beperkt

- Indeling van het geheugen: Vrij

* Aansluitingen

- Centronics poort: Optie

- RS-232 poort: Ja

- Oortelefoon: Nee

Microbrailler

* Algemeen

- Prijs in Nederland: 1.250 NLG

- Afmetingen: 20 x 11 x 4 cm

- Gewicht: 525 g

- Gebruikersgeheugen: 39 Kbytes

* Funkties

- Uitlezen van het geheugen: Nee

- Brailleklavier funktie voor PC: Ja

- Indeling van het geheugen: Vrij

* Aansluitingen

- Centronics poort: Nee

- RS-232 poort: Ja

- Oortelefoon: Nee

Elobox

* Algemeen

- Prijs in Belgi: 61.000 BEF

- Prijs in Nederland: 2.295 NLG

- Afmetingen: 22 x 12 x 3 cm

- Gewicht: 550 g

- Gebruikersgeheugen: 64 Kbytes

* Funkties

- Uitlezen van het geheugen: Gespelde spraak

- Brailleklavier funktie voor PC: Nee

- Indeling van het geheugen: Vaste blokken

* Aansluitingen

- Centronics poort: Nee

- RS-232 poort: Ja

- Oortelefoon: Ja

Brailbloc Basic

* Algemeen

- Prijs in Belgi: 60.000 BEF

- Prijs in Nederland: 3.750 NLG

- Afmetingen: 24 x 16 x 3 cm

- Gewicht: 900 g

- Gebruikersgeheugen: 128 Kbytes

* Funkties

- Uitlezen van het geheugen: Gespelde spraak

- Brailleklavier funktie voor PC: Ja

- Indeling van het geheugen: Vrij

* Aansluitingen

- Centronics poort: Ja

- RS-232 poort: Ja

- Oortelefoon: Ja

--------------------------------------------------------------------------

Voor de Pocketbrailler en de Microbrailler kennen we geen Belgische

verdeler.

2. Luxe notitietoestellen

De opzet van luxe braillenotitieblokken is dat ze, in tegenstelling tot

eenvoudige, als zelfstandige apparaten te gebruiken zijn. Dit betekent dat

ze o.a. de mogelijkheid bieden om notities na te lezen en te wijzigen. Ook

het beheren van de teksten is een minimale vereiste. Het zenden en

ontvangen van bestanden is zonder bijkomende randapparatuur mogelijk. Door

de grote verscheidenheid qua opzet is een vergelijking van luxe

notitieblokken niet eenvoudig. Omwille van de leesbaarheid werden hier

bijgevolg de overeenkomsten zoveel mogelijk weggelaten en is de nadruk

gelegd op specifieke sterke en zwakke punten van elk toestel.

Beoordeeld zijn de Alva Braille Carrier (Alva), de Brailbloc Plus

(Sensotec), Notex 40 (Papenmeier) en de Braillemate (Telesensory).

Aangezien de Brailbloc met zijn spellende spraak ons inziens te weinig

uitlees-mogelijkheden heeft om als volwaardig zelfstandig apparaat te funk-

tioneren, is deze beoordeeld in combinatie met een 20 cels leesregel: de

Minibraille (Tieman).

Alle luxe notitieblokken hebben ook de mogelijkheid om als terminal voor

een PC te dienen. Op deze manier kan het scherm van een PC uitgelezen

worden. Hoewel dit verder gaat dan het basisidee van een notitietoestel,

wilden we deze interessante mogelijkheid niet weglaten in de vergelijking.

2.1. Alva Braille Carrier (ABC)

* Algemene kenmerken

De ABC meet 30 x 26 x 5 cm en weegt 2,5 kg. Hij bestaat uit een

basisapparaat met negen brailletoetsen, een leesregel van 40 cellen met

tiptoetsen voor cursor-routing en drie statuscellen. In dit basisdeel zit

een zakcomputer geschoven (Atari Portfolio), die achterstevoren geplaatst

kan worden voor makkelijke communicatie met zienden. Alle ingebouwde

software van de Portfolio is via de ABC toegankelijk. Men kan, naar

keuze, de brailletoetsen dan wel de toetsen van de Atari benutten. Steeds

verschijnen de letters zowel op de leesregel als op het LCD-schermpje van

de Atari. Als extern geheugen worden RAM-kaarten gebruikt.

* Werken met teksten

Dit gaat zoals onder MS-DOS. Dat wil zeggen dat de teksten als bestanden

met bestandsnamen worden bewaard in een extern geheugen. Elk bestand mag

een andere grootte hebben. In het werkgeheugen is slechts n tekst

tegelijk aanwezig. Als de ABC wordt uitgezet verdwijnt de tekst waaraan

men werkte niet uit het werkgeheugen. Het is mogelijk woorden, regels,

zinnen, bladzijden en blokken van willekeurige omvang, binnen een tekst

te verplaatsen binnen een tekst of van het ene naar het andere bestand.

Het gebruik van tabulators is mogelijk. Er zijn instrukties als: zoek een

woord, spring naar het begin of het einde van een tekst. Bijzonder handig

zijn de 40 tiptoetsen voor de cursor routing. Als men op zo'n toets drukt

loopt de cursor van een willekeurige plaats op het scherm naar de

bijbehorende cel. Dit werkt snel en men hoeft eigenlijk nooit te

manipuleren met de cursortoetsen. Er kan een willekeurig aantal tekens in

een bestaande tekst worden ingevoegd of over een tekst worden heen

geschreven. Met de "backspace" en "delete" toetsen kunnen tekens worden

gewist, maar het is ook mogelijk om woorden, regels en blokken in n

keer te verwijderen. Er zijn statuscellen, waarop men snel kan zien waar

leesregel en cursor zich op het scherm bevinden.

* Gebruikersvriendelijkheid

De ABC heeft langwerpige toetsen. De spatietoets zit misschien iets te

dicht bij de andere. De zeven toetsen aan de voorzijde van de ABC om de

leesregel te sturen zijn met de duimen goed te bedienen. Het

toetsenbordje van de Atari is te klein om met tien vingers te kunnen

typen. Commando's worden gegeven door het aanslaan van alle toetsen plus

n of twee letters. Een nadeel is dat telkens veel toetsen moeten worden

ingedrukt. De gebruikte letters zijn niet altijd logisch, zodat men veel

instrukties moet onthouden. De cursor-routing is handig en maakt een

aantal commando's overbodig. Tijdens het testen liep de ABC een paar maal

vast. Na het herstarten was de tekst uit het werkgeheugen verdwenen. Wij

hopen dat het hier om kinderziekten gaat. Er zijn voor het oppakken of

uit de draagtas halen geen goede handgrepen. Men is zelfs geneigd om de

ABC op te tillen bij bevestigingspunten van de Portfolio en de Atari

interface, en dit zijn nu net de meest kwetsbare plaatsen. Bij het

schrijven kan men geen gebruik maken van het vertrouwde graad 0 of 1. Men

dient de regels van het achtpunts braille (Duits, Amerikaans of een eigen

tabel) te volgen.

* Aansluitingen

Bij het printen is het mogelijk een aantal lay-out instructies mee te

geven, zoals regellengte, regels per pagina en marges. Er kunnen geen

accentklinkers en benadrukkingen als vetgedrukt en onderstreept worden

weergegeven. Er kan van een parallelle of serile interface gebruik

gemaakt worden. Het overzenden en ontvangen van bestanden met een PC gaat

zeer gemakkelijk. Het opgeven van de bestandsnaam en de

bestemmingsdirectory is voldoende. De communicatie kan volledig vanuit de

ABC worden gestuurd. Indien men hele boeken vanaf een PC wil overzenden

naar de ABC dan is de RAM-kaart die meegeleverd wordt te klein.

* Koppeling aan PC

De ABC kan het qwerty-toetsenbord volledig, dus inclusief functie- en

combinatietoetsen, vervangen. Het is ook mogelijk afwisselend gebruik te

maken van het qwerty- en brailletoetsenbord. De ABC kan tevens fungeren

als een volwaardige terminal. Met de drie statuscellen worden dan de

plaats op het scherm van de cursor en leesregel en de attributen van een

bepaalde regel weergegeven. Er zijn faciliteiten als: zoek een opgegeven

letterreeks of attribuut, het binair weergeven van tekens, blanco regels

overslaan enzovoort.

* Extra Software

Alle programma's van de Atari Portfolio zijn toegankelijk. Het gaat om:

een tekstverwerker, een adresboek dat zelf telefoonnummers kan "draaien",

een agenda/kalender met alarmmogelijkheid, een uitgebreide rekenmachine

en een rekenblad (spreadsheet). Met het setup programma kunnen lay-out

instructies (voor te verzenden bestanden) worden vastgelegd en

meegegeven. Bovendien kunnen MS-DOS commando's worden gegeven.

* Conclusie

Een zeer compleet notitieblok met aantrekkelijke software. Daarnaast een

voordelige, volwaardige 40 cels leesregel. Gebruik van diskettes in

plaats van RAM-kaarten zou een grote vooruitgang zijn.

2.2. Brailbloc Plus met Minibraille

* Algemene kenmerken

De Brailbloc Plus is vrijwel identiek aan de Brailbloc Basic. Onder de

Brailbloc kan de Minibraille geplaatst worden: een leesregel met 20

braillecellen. De afmetingen van deze leesregel zijn 25 x 18 x 3 cm en

hij weegt 1 kg. In deze combinatie is het een volwaardig luxe

notitieblok, waarmee onafhankelijk van een PC te werken is. Een nog

uitgebreidere versie van de Brailbloc Plus heet Brailscope Plus. Deze

heeft tweemaal zoveel werkgeheugen, een braillecel tussen de

brailletoetsen en een ingebouwd LCD schermpje.

* Werken met teksten

De tekstverwerkingsmogelijkheden werden reeds beschreven bij de Brailbloc

Basic. De Brailbloc Plus werkt niet zoals de ABC met MS-DOS. Wel is een

soortgelijke opzet gekozen voor het werken met bestanden. Alle bestanden

worden bewaard in het werkgeheugen. Als dit vol is zal een deel

overgestuurd moeten worden naar een diskette of de harde schijf van de

PC. De tekst in het werkgeheugen gaat na uitschakelen niet verloren.

* Gebruikersvriendelijkheid

Gezien de Brailbloc Plus op dit vlak niet verschilt van de Brailbloc

Basic volstaat het de Minibraille te beschrijven. De funktietoetsen op de

voorkant van de Minibraille zijn gemakkelijk met de duimen te bedienen.

Alleen de meest linkse toets zit vrij ver weg. De 20 cellen zitten niet

in het midden, maar uiterst rechts, wat het lezen minder makkelijk maakt.

De Brailbloc Plus heeft sterk de neiging achterover te vallen. Een

stevige bevestiging zou niet overbodig zijn. Het testexemplaar van de

Minibraille vertoonde nog kinderziekten, zodat een goede beoordeling van

het uitlezen van de tekst niet mogelijk was.

* Aansluitingen

De Brailbloc Plus beschikt als extra over een aansluiting voor een

brailleschrijfmachine en een extern beeldscherm. Dit is ondermeer heel

handig in klassituaties. Verder gelden dezelfde mogelijkheden als bij de

Brailbloc Basic: het printen gaat makkelijk en er zijn veel mogelijkheden

voor lay-out en benadrukkingen. Het zenden en ontvangen gaat eenvoudig en

kan vanuit de Brailbloc Plus geregeld worden.

* Koppeling aan PC

Als terminal kent de Brailbloc beperkingen. Zo kan er niet tegelijk

geschreven worden en het scherm van de PC worden uitgelezen. Het

omschakelen van lees- naar schrijfmode gaat met n handeling. Het

gebruik van de spelling is voor het werken met applicaties onvoldoende.

De 20 cellen van de Minibraille bieden daarvoor veel meer mogelijkheden,

hoewel nog moet blijken hoe groot het nadeel van 20 ten opzichte van 40

cellen is bij het werken met gecompliceerde scherm lay-outs. Bij

koppeling aan de PC kunnen niet tegelijk het brailletoetsenbord en de

Minibraille gebruikt worden. Men is dan aangewezen op het qwerty

toetsenbord.

* Extra software

Naast de tekstverwerker zijn geen andere programma's ingebouwd. Wel maakt

de goede zoekfunctie het mogelijk om adressen en een agenda als

tekstbestanden bij te houden.

* Conclusie

Een zeer gebruiksvriendelijk notitieblok met uitstekende mogelijkheden

voor het afdrukken van verzorgde zwartschrift en brailleteksten. Als

terminal voor een PC zijn er (nog) beperkingen.

2.3. Notex 40

* Algemene kenmerken

De Notex is fors. Hij meet 30 bij 21 bij 6 cm en is de zwaarste met 3,5

kg. Naast de 8 brailletoetsen zijn er twee spatietoetsen, vier

cursortoetsen en zeven functietoetsen. Uitlezen kan met een ingebouwde 40

cels leesregel. Er is geen cursor-routing. De prijs is 320.000 BEF. De

versie met 24 cellen kost 245.000 BEF. De verdeler voor Belgi is Data

Braille Service.

* Werken met teksten

De Notex werkt niet met bestanden en bestandsnamen. Het werkgeheugen is

net als bij de Elobox verdeeld in blokken van gelijke grootte. Het totale

aantal blokken hangt af van de nmalig ingestelde grootte. De ingebouwde

tekstverwerker biedt voldoende mogelijkheden om de cursor binnen een blok

te verplaatsen. Helaas is het niet mogelijk om rechtstreeks naar een

bepaald blok of specifieke regel te springen. Wel is er een zoekfunctie.

Verbeteren met de Notex is omslachtig. Om tekst tussen te voegen moet

eerst met een aparte toets het tekstdeel rechts van de invoeging zover

worden opgeschoven dat er voldoende ruimte is. Daarna kan het vrije deel

ingevuld worden. De invoeging kan niet groter zijn dan er nog plaats is

in het betreffende blok. Het is niet mogelijk om blokken tekst te

verplaatsen of te kopiren. Er zijn geen speciale lay-out instructies.

* Gebruikersvriendelijkheid

De Notex maakt een betrouwbare indruk. Hij heeft goede, langwerpige

toetsen, maar er is speling van links naar rechts. Doordat de

cursorbedieningstoetsen tussen punt 1 en 4  geplaatst zijn, dient men de

handen tijdens het schrijven ver uit elkaar te houden. Tussen de twee

spatietoetsen zit nog een functietoets, die voor veel combinaties wordt

gebruikt. Deze is niet makkelijk bereikbaar. Tussen de brailletoetsen en

leesregel bevindt zich een hele rij funktietoetsen, zodat de handen bij

wisseling tussen schrijven en lezen steeds vrij ver heen en weer bewogen

moeten worden. Tijdens het testen werd deze opstelling als onhandig

ervaren. De bediening van de leesregel gebeurt helaas niet met

duimtoetsen aan de voorkant van het apparaat maar met toetsen boven de

leesregel, die met de wijsvingers moeten worden ingedrukt. De meeste

commando's bestaan uit een combinatie van funktietoetsen en zijn niet erg

logisch. Men kan niet brailleren in graad 0 of 1, zoals op een Perkins,

maar men dient gebruik te maken van het Duitse achtpunts systeem. Ons

testexemplaar gaf wel Engelse meldingen op de leesregel.

* Aansluitingen

Het afdrukken kan alleen via de serile aansluiting. Handig is dat een

aantal communicatie-instellingen bewaard kunnen worden. Als lay-out kan

het aantal tekens per regel, regels per pagina, linkermarge en

paginanummer worden meegegeven. Bij het afdrukken of overzenden moet

iedere keer een begin- en eindmarkering geplaatst worden. De print-,

zend- en ontvangcommando's zijn eenvoudig. Er zaten enkele fouten in het

meegeleverde communicatieprogramma, maar met een ander standaard

communicatiepakket verliep het zenden en ontvangen goed. Zeer sterk is,

dat aan de Notex een MS-DOS-compatibel, batterijgevoed diskettestation

gekoppeld kan worden. Dit maakt de mogelijkheid van het bewaren en

opvragen van teksten en het uitwisselen met andere personen een stuk

ruimer. Eenvoudig bestandsbeheer, inclusief het maken van directories, is

mogelijk.

* Koppeling aan PC

De brailletoetsen kunnen het qwerty-klavier niet vervangen. De Notex kan

fungeren als leesregel. Er zijn geen statuscellen. Als men wil nagaan

waar cursor en leesregel zich op het scherm bevinden, moet men dit via

een code opvragen. Het omschakelen tussen notitieblokfunktie en

leesregelfunktie voor een PC is eenvoudig. Het besturingsprogramma heeft

voldoende mogelijkheden, maar werkt nogal traag.

* Extra Software

Standaard is geen verdere software beschikbaar. Optioneel zijn

faciliteiten voor programmeren en een rekenprogramma.

* Conclusie

De Notex is een degelijk toestel. Het werken met vaste blokken in plaats

van bestanden werkt beperkend en onnodig omslachtig. Het aansluiten van

een diskettestation biedt vele extra mogelijkheden. De Notex heeft weinig

extra's.

2.4. Braillemate

* Algemene kenmerken

De Braillemate is klein. Hij meet slechts 21 bij 9,5 bij 3,5 cm en weegt

450 gram !  Naast de acht brailletoetsen zijn er twee functietoetsen, n

links en n rechts van de spatietoets. Tussen punt 1 en 4 bevindt zich 1

braillecel en een luidsprekertje. Dat de Braillemate bij de luxe

notitieblokken behandeld wordt is niet zozeer vanwege de

uitleesmogelijkheden met n braillecel, maar omdat een volledig tekst-

naar-spraak systeem beschikbaar is. De Braillemate heeft naast een

tekstverwerker ook enkele andere ingebouwde programma's. Als extern

geheugen kunnen Epson RAM-kaarten gebruikt worden. De prijs is 4.500 NLG

inclusief spraaksoftware voor de PC (Brailleliga: prijs op aanvraag).

* Werken met teksten

Het bestandsbeheer werkt op een gelijkaardige manier als MS-DOS. Er is

steeds een tekst in het werkgeheugen aktief. De teksten worden onder een

bestandsnaam opgeslagen. Opmerkelijk is dat de bestanden zowel in het

werkgeheugen als op de RAM-kaart bewaard kunnen worden. Ook op de RAM-

kaart kan tegelijkertijd een tekst geopend worden. De gegeven commando's

zoals printen, zenden, ontvangen werken op het aktieve bestand. De

Braillemate kan een opgegeven reeks karakters zoeken en ook vervangen.

Ook kan naar markeringen gesprongen worden. Met backspace en delete

kunnen tekens worden gewist. Het wissen van zinnen, regels en bladzijden

is niet mogelijk. Wel kan een blok gewist, verplaatst of verplaatst. Er

zijn helemaal geen lay-out mogelijkheden.

* Gebruikersvriendelijkheid

De Braillemate heeft kleine, vierkante toetsen. Er is weinig aanpassing

aan handstand en -grootte. De 2 functietoetsen zijn goed bereikbaar. De

commandostruktuur is vrij logisch opgebouwd. Het instellen van parameters

is prettig menugestuurd. Met het brailleklavier kan niet geschreven

worden zoals op een brailleschrijfmachine. Men is verplicht zich te

houden aan het achtpunts systeem. Het is niet mogelijk een eigen tabel te

definiren. Invoer in graad 2 is mogelijk. Het uitlezen via de enkele

braillecel is uiteraard zeer beperkt. De leesmode om de tekst via spraak

terug te lezen heeft voldoende mogelijkheden en werkt prettig. Het tempo

van lezen is instelbaar. De Engelse spraak van de

Braillemate is niet al te duidelijk. Aan de merkwaardige weergave van

langere getallen moet men erg wennen. Verwarrend is dat onbekende woorden

worden gespeld. Mede daardoor is het voorlezen van een Nederlandse of

Franse tekst niet te volgen. Momenteel zijn een Nederlandse en Franse

spraak in ontwikkeling. Misschien dat het dan beter gaat. De plaats van

de aansluiting van het oortelefoontje is niet erg gelukkig gekozen. De

kwaliteit van dit oortelefoontje is matig. De toontjes die de Braillemate

geeft als boodschappen werken handig.

* Aansluitingen

Vanuit een gecombineerde poort kan via een gesplitste kabel een serile

of een parallelle printer worden aangesloten. Alleen het aantal regels

per pagina, tekens per regel en al of niet kettingpapier kan ingesteld

worden, apart voor zwartschrift en braille. Er kunnen enkele

formatteringscodes in de tekst gezet worden, maar dit is vrij omslachtig.

Het printen, zenden en ontvangen gaat eenvoudig met n commando, omdat

dit alleen met de aktieve tekst mogelijk is. Er is een aparte poort voor

koppeling met de Navigator brailleleesregel. Met deze combinatie is

uitlezen en bewerken van teksten natuurlijk veel makkelijker.

* Koppeling aan PC

De Braillemate kan het qwerty-toetsenbord vervangen, maar alleen bij

verbinding met de Navigator. Via de serile poort kan in de terminal mode

verbinding gelegd worden met een computer om tekst binnen te halen. Om

het scherm van een computer uit te lezen bestaat een synthesizer-mode. In

combinatie met het meegeleverde schermuitleesprogramma werkt de

Braillemate dan als spraaksynthesizer. Het bleek nog niet mogelijk deze

optie te testen.

* Extra software

De Braillemate heeft een aantal extra ingebouwde toepassingen, waaronder

een rekenmachine, een adressenlijst en een agenda.

* Besluit

De Braillemate is heerlijk klein, biedt voldoende mogelijkheden voor

tekstverwerken en heeft ruime aansluitmogelijkheden en extra

toepassingen. De kwaliteit van de Engelse spraak is matig. Andere

taalmodules zijn in voorbereiding.

2.5. Tabel

De volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de bovenstaande

beschrijvingen.

--------------------------------------------------------------------------

Alva Braille Carrier

* Algemeen

- Prijs in Belgi: 220.000 BEF

- Prijs in Nederland: 11.000 NLG

- Afmetingen: 30 x 26 x 5 cm

- Gewicht: 2,5 kg

* Funkties

- Spraakuitlezing van het geheugen: Nee

- Aantal braillecellen: 40

- Brailleklavier funktie voor PC: Ja

- Spraakweergave funktie voor PC: Nee

- Leesregel funktie voor PC: Ja

- Indeling van het geheugen: Vrij

* Aansluitingen

- Centronics poort: Ja

- RS-232 poort: Ja

- Uitbreidingspoort voor RAM kaarten: Ja

- Aansluiting voor beeldscherm: Nee

- Aansluiting voor disk drive: Nee

- Oortelefoon: Nee

Brailbloc Plus met Tieman Minibraille

* Algemeen

- Prijs in Belgi: 184.000 BEF

- Prijs in Nederland: 10.000 NLG

- Afmetingen: 25 x 18 x 3 cm

- Gewicht: 1 kg

- Gebruikersgeheugen: 128 Kbytes

* Funkties

- Spraakuitlezing van het geheugen: Gespelde spraak

- Aantal braillecellen: 20

- Brailleklavier funktie voor PC: Ja

- Spraakweergave funktie voor PC: Beperkt

- Leesregel funktie voor PC: Ja

- Indeling van het geheugen: Vrij

* Aansluitingen

- Centronics poort: Ja

- RS-232 poort: Ja

- Uitbreidingspoort voor RAM kaarten: Nee

- Aansluiting voor beeldscherm: Ja

- Aansluiting voor disk drive: Nee

- Oortelefoon: Ja

Notex 40

* Algemeen

- Prijs in Belgi: 320.000 BEF

- Prijs in Nederland: 11.000 NLG

- Afmetingen: 30 x 21 x 6 cm

- Gewicht: 3,5 kg

- Gebruikersgeheugen: 256 Kbytes

* Funkties

- Spraakuitlezing van het geheugen: Nee

- Aantal braillecellen: 40

- Brailleklavier funktie voor PC: Nee

- Spraakweergave funktie voor PC: Nee

- Leesregel funktie voor PC: Ja

- Indeling van het geheugen: Vaste blokken

* Aansluitingen

- Centronics poort: Nee

- RS-232 poort: Ja

- Uitbreidingspoort voor RAM kaarten: Nee

- Aansluiting voor beeldscherm: Nee

- Aansluiting voor disk drive: Ja

- Oortelefoon: Nee

Braillemate

* Algemeen

- Prijs in Belgi: 73.171 BEF

- Prijs in Nederland: 4.500 NLG

- Afmetingen: 21 x 9,5 x 3,5 cm

- Gewicht: 450 g

* Funkties

- Spraakuitlezing van het geheugen: Spraaksynthese

- Aantal braillecellen: 1

- Brailleklavier funktie voor PC: Beperkt

- Spraakweergave funktie voor PC: Ja

- Leesregel funktie voor PC: Nee

- Indeling van het geheugen: Vrij

* Aansluitingen

- Centronics poort: Ja

- RS-232 poort: Twee

- Uitbreidingspoort voor RAM kaarten: Ja

- Aansluiting voor beeldscherm: Nee

- Aansluiting voor disk drive: Nee

- Oortelefoon: Nee

--------------------------------------------------------------------------

De Notex 40 zal voor Nederland waarschijnlijk verdeeld gaan worden door de

Stichting HBS, maar een prijs is nog niet bekend.